# Cablare conector DA-15 și verificarea cu șunt intern (ASS)

Notă de laborator — Half-bridge + dummy T° pe HBM Spider8-30

Table of Contents

Cablare conector DA-15 și verificarea cu șunt intern (ASS)	1

Rezumat executiv (citiți întâi)	2

1. Identificare și scop	2

2. Hardware și software	3

3. Conectorul DA-15 — nu este VGA HD15	3

4. Pinout oficial HBM b0405 (funcții)	4

5. Ce am făcut — cablarea reală a laboratorului	5

6. Puntea Wheatstone — de ce arată așa	6

7. Setări în UPET AcqLab 3.3.81 (canalul documentat)	6

8. Scale Timbru = 4000 / (k · B) — R Ω nu intră	7

9. Capitolul șunt (ASS) — nucleul notei	7

10. De ce nu se leagă pinul 120 „ca să meargă șuntul”	9

11. Măsurarea voastră: ~301 µm/m, Δ = 84 % față de 1893	10

12. Șuntul „aproximativ” dacă lucrați cu două timbre	11

13. Tabel de comparație — topologii vs șunt intern	11

14. Procedură recomandată — laboratorul vostru	11

15. Checklist rapid (o pagină)	12

16. Referințe (proiect și HBM)	12

Anexă A — Hartă pini DA-15 (tabel de banc)	13

Anexă B — Calcule numerice (sesiunea documentată)	13

Anexă C — Mesaje AcqLab 3.3.81 (Half+dummy)	14

# Cablare conector DA-15 și verificarea cu șunt intern (ASS)

Notă de laborator — punte Half + timbru activ + dummy de temperatură, același canal

| Instituție | Universitatea din Petroșani |
| --- | --- |
| Laborator | Achiziție de date / tensometrie |
| Autor soft | drd. ing. Iucal Ilie |
| Expert rapoarte | Șef lucr. dr. ing. Vîlceanu Florin |
| Hardware | HBM Spider8-30, adaptor USB USBHBM2186 |
| Software | UPET AcqLab 3.3.81 |
| Document | v1.0 · 2 septembrie 2026 |
| Fișier | UPET-AcqLab-Cablare-DA15-si-Shunt-Half-dummy.pdf |

Clasificare: notă internă de laborator (procedură + fizică de măsurare). Nu înlocuiește manualul HBM b0405, dar pinout-ul DA-15 de mai jos este cel oficial HBM (nu VGA).

## Rezumat executiv (citiți întâi)

- Cablarea făcută este corectă pentru Half + activ (grindă) + dummy T° (placă), 120 Ω, GF = 2.12, același canal. Firele din ștecher au fost confirmate. Citire live ~0,4 µm/m, Semnal OK.

- Nu se leagă pinul 120 (nici 350 / 700) și nu se leagă pinul 15. Completarea internă nu face parte din punte. Scutul se pune pe carcasă (housing), nu pe pinul 4.

- Șuntul intern Spider8 (ASS n,43 / ASS n,42) este montat pe rezistența internă de completare (pin 120/350/700), nu pe timbrul de pe grindă. În topologia voastră ASS nu este în puntea de măsură.

- Treapta măsurată ~301 µm/m (≈ 0,16 mV/V) față de formula quarter ~1893 µm/m nu este FAIL de cablaj. Este un reziduu de ordinul sutelor de µm/m, tipic când ASS e în afara punții. În AcqLab 3.3.81 verdictul corect este PASS (Half+dummy) — nu se aplică Scale din shunt.

- Verificarea reală a lanțului: apăsați ușor pe timbrul activ (Citirea trebuie să se miște); dummy-ul rămâne pe martor. Zero CH pe liber înainte de încercare. Păstrați Half+dummy, fără pin 120.

## 1. Identificare și scop

Această notă fixează, pentru laboratorul UPET:

- ce s-a cablat efectiv pe conectorul DA-15 al canalului (CH1 în sesiunea documentată);

- de ce harta pinilor nu este cea de VGA HD15;

- ce este fizic un șunt (ASS) într-o punte Wheatstone;

- când verificarea cu șunt intern are sens (quarter + pin 120);

- când nu are sens ca etalon (Half + două timbre externe — cazul vostru);

- ce înseamnă valoarea ~301 µm/m și de ce ecranul a arătat FAIL 301 vs 1893 înainte de 3.3.81.

Publicul: operator de laborator, cadru didactic, doctorand. Ton: procedură + explicație, nu marketing.

### 1.1. Configurația sesiunii documentate

| Element | Valoare |
| --- | --- |
| Canal | CH1 (celelalte canale în general Off; CH2 pregătit Full / U2B 5 kN, inactiv) |
| Punte (soft) | Half |
| Senzor | Timbru activ + pas (activ pe grindă + dummy T° pe placă) |
| Timbre | 2 × 2 fire, 120 Ω, GF = 2,12, același canal |
| Excitație | 2,5 V |
| Rsh kΩ (coloană) | 29,9 — tabel firmware pentru pin 120; pinul 120 NU este cablat |
| Scale | ¦Scale¦ ≈ 1886,79 = 4000 / 2,12 (în captură apărea și −1886,79 = inversare polaritate) |
| Hz / filtru | 50 Hz / 5 Hz |
| Citire live | ~0,408 µm/m (afişaj mare ~0,4085 µm/m) |
| Zero | ~0,16 |
| Semnal | OK |
| Șunt măsurat | 301,13 µm/m ≈ 0,16 mV/V |
| Diferență permisă | 0,5 % (bandă Catman 0,5–5 %) |

Jurnalul a mai văzut, în sesiuni anterioare, ~0,45 mV/V apoi ~0,16 mV/V, iar versiuni cu bug-uri de conversie au afișat 55 sau 847 µm/m. Toate aceste ordine de mărime sunt reziduuri, nu treapta quarter de ~1 mV/V / 1893 µm/m — vezi cap. 11.

## 2. Hardware și software

### 2.1. Aparatul

HBM Spider8-30 (SR30): amplificator tensometric cu 8 canale analogice, conector DA-15 (D-sub 15 pini, două rânduri: 8 + 7), nu HD15 VGA (trei rânduri a câte 5).

Comunicare pe PC-ul de laborator: USB USBHBM2186 (driver usbhbm.sys / DEST), backend HBM USB în UPET AcqLab. Comanda de șunt intern este ASCII HBM:

- ASS n,43 — șunt ON (canal n 0-based, același index ca ACT / ASA / OMB);

- ASS n,42 — șunt OFF.

Pentru CH1: ASS1,43 apoi ASS1,42. Nu se folosește CHnSH1 (index 1-based, off-by-one). Firmware-ul nu raportează ohmi; ASS doar comută rezistența internă. Valoarea Rsh din tabel (29,9 / 87,35 / 175 kΩ) este din help-ul HBM ASS (2004), mapată în software pe rezistența timbrului.

### 2.2. Software

UPET AcqLab 3.3.81 (Universitatea din Petroșani).

Comportament relevant după corecția Half+dummy:

- Quarter (un timbru + pin 120/350/700 în circuit): compară treapta cu
ε ≈ 1e6 × Rg / (Rsh × GF)
bandă ±0,5 % … ±5 % (implicit 0,5 %, ca catman Easy A05566 §4.20). Scale din shunt doar dacă PASS.

- Half + activ + dummy T° (două timbre externe): nu se punctează față de 1893. Residual mic → PASS (Half+dummy); CanApplyScale = false.

Texte din aplicație (3.3.81), citate fidel:

shunt intern NU e în punte (2 timbre externe; pin 120 nefolosit). Verificare: apăsare pe activ. Nu e FAIL de cablaj 1893.

Shunt intern ASS stă pe completarea nefolosită (pin 120/350/700). Cu 2 timbre externe nu legați pinul de completare — ASS nu e în punte. Verificați apăsând pe timbrul activ. Nu e FAIL de cablaj 1893; nu Aplică Scale din shunt.

Asistent Timbru, după Aplică pe canal (Half + dummy):

Shunt intern NU e în punte (nu pin 120); PASS (Half+dummy) la residual, nu FAIL 1893. Verificare: apăsare pe activ.

## 3. Conectorul DA-15 — nu este VGA HD15

### 3.1. De ce se confundă

Ambele mufe arată „ca un trapez cu 15 pini”. Nu sunt interschimbabile.

|  | DA-15 (Spider8 / HBM) | HD15 VGA |
| --- | --- | --- |
| Rânduri | 2 (8 + 7) | 3 (5 + 5 + 5) |
| Densitate | pini normali D-sub | high-density, pini mai deși |
| Pin 1 (soclu HBM) | la dreapta rândului lung | altă geometrie |
| Scut | carcasa mufei | de obicei carcasa; mapare video diferită |
| Semnal | ±Ex, Sig±, Sense±, completare 120/350/700 | RGBHV + DDC |

Nu forțați un cablu VGA în Spider8 și nu citiți un ghid VGA pentru tensometrie.

### 3.2. Orientare HBM (b0405)

Privind fața soclului de pe aparat (găuri spre operator):

- rândul lung (8 găuri) este deasupra;

- pinul 1 este la dreapta rândului lung;

- rândul scurt (7 găuri) este dedesubt.

Numerotarea de pe fața de lipit a ștecherului mascul este în oglindă. Când lucrați în ștecher, verificați ștanța sau un tester de continuitate pin-la-pin, nu memoria VGA.

### 3.3. Hartă ASCII — față soclu DA-15 (HBM)

vedere FAȚĂ SOCLU (găuri spre dvs.; pin 1 = dreapta sus)
        ┌──────────────────────────────────────────────┐
        │  8    7    6    5    4    3    2    1        │  rând lung (8)
        │ Sig+      +Ex  −Ex      120                 │
        │            │    │       NU                  │
        │            │    │                           │
        │    15   14   13   12   11   10    9         │  rând scurt (7)
        │   Sig−      S+   S−         350  700        │
        │    NU      jum  jum          NU   NU        │
        └──────────────────────────────────────────────┘
              CARCASA / HOUSING  =  SCUT  (nu pinul 4)

Legendă scurtă: S+ / S− = Sense+ / Sense−. 120 / 350 / 700 = completare internă doar Quarter.

## 4. Pinout oficial HBM b0405 (funcții)

Aliniat cu comentariile din proiect (completare internă, Sense, scut pe carcasă):

| Pin | Funcție | În cablarea voastră |
| --- | --- | --- |
| 5 | −Ex (excitație negativă) | DA — dummy (placă) |
| 6 | +Ex (excitație pozitivă) | DA — activ (grindă) |
| 8 | Sig+ | DA — nod comun activ + dummy |
| 15 | Sig− | NU — doar Full; nefolosit pe Half |
| 3 | Completare 120 Ω | NU — doar Quarter |
| 10 | Completare 350 Ω | NU |
| 9 | Completare 700 Ω | NU |
| 12 | Sense − | jumper 5 ↔ 12 |
| 13 | Sense + | jumper 6 ↔ 13 |
| 4 | nu este scut | nu legați ecranul aici |
| Carcasă | Scut / ecran | DA — housing / shell |
| 1, 2, 7, 11, 14 | rezervă / nefolosite în această topologie | lăsați libere |

Jumperele Sense 6–13 și 5–12 închid bucla de sense local, lângă conector. Asta spune amplificatorului că tensiunea de excitație măsurată este cea de la ștecher (compensare cădere pe firele de excitație, pe lungimea scurtă din mufă). Nu înlocuiesc o cablare 6-fire până la timbru; timbrele voastre sunt 2 × 2 fire.

## 5. Ce am făcut — cablarea reală a laboratorului

Documentat ca ce s-a executat, nu ca variantă teoretică. Operatorul a confirmat că firele din ștecher sunt corecte.

### 5.1. Topologie

2 × 2 fire, Half + dummy T°, același canal, timbre 120 Ω, GF = 2,12.

| Rol | Unde stă fizic | Fire (2 fire) | Pini DA-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Activ | pe grindă (piesă solicitată) | 2 | 6 (+Ex) și 8 (Sig+) |
| Dummy / pasiv | pe placă nesolicitată (martor T°) | 2 | 8 (Sig+) și 5 (−Ex) |
| Sense | jumpere în ștecher | — | 6–13 și 5–12 |
| Scut | ecran cablu | — | carcasă, nu pin 4 |

Interzis în această topologie:

- pin 15 (Sig−);

- pin 3 / 10 / 9 (completare 120 / 350 / 700);

- scut pe pin 4.

### 5.2. De ce dummy-ul este pe placă, nu pe grindă

Cele două timbre văd aceeași temperatură (placa lângă piesă), dar doar activul vede deformația. Variația rezistivă de la T° se anulează în diferență (raport 1:1, același GF și același R). Dummy-ul nu se lipește pe zona solicitată — altfel încetați compensarea T° și măsurați o combinație deformație + T°.

Echivalent conceptual: NI Quarter Bridge Type II (un braț activ + un braț pasiv T°), realizat hardware ca Half pe Spider8, fără rezistențe interne de completare.

Text din Asistent cablare (aplicație):

Activ + timbru pasiv (compensare T°) — echivalent NI Quarter Bridge Type II — pe ACELAȘI canal.
Gactiv — pe grindă / piesă.
Gpasiv — pe placă nesolicitată lângă piesă.
Hardware: Half bridge pe Spider8. Scale BF=1 (4000/GF).
Nu legați pin 120/350/700. Șuntul intern ASS nu e în punte — residual mic ≠ FAIL 1893.

### 5.3. Schiță de cablare (ce este în ștecher)

+Ex pin 6 ──────── [ G activ, 120 Ω, grindă ] ──────── pin 8 Sig+
                                                              │
   jumper 6 ── 13 (Sense+)                                    │
                                                              │
   −Ex pin 5 ──────── [ G dummy, 120 Ω, placă  ] ──────── pin 8 Sig+
   jumper 5 ── 12 (Sense−)

   pin 15 Sig−     = NEFOLOSIT
   pin 3  (120 Ω)  = NEFOLOSIT
   pin 10 (350 Ω)  = NEFOLOSIT
   pin 9  (700 Ω)  = NEFOLOSIT
   scut            = CARCASĂ ștecher

Schița din aplicație (WiringDiagrams.AsciiArt, Half + dummy):

+Ex --[Gactiv pe grindă]--+--[Gpasiv compensare T° pe placă]-- -Ex
                          |
                         Sig   (1 canal DAQ)

## 6. Puntea Wheatstone — de ce arată așa

### 6.1. Puntea în patru brațe

O punte Wheatstone clasică are patru rezistențe, alimentate între +Ex și −Ex. Ieșirea este diferența dintre cele două mijloace (Sig+ și Sig−). Dezechilibrul (mV/V) este proporțional cu deformația, prin factorul de punte k (Gauge Factor) și factorul de punte B.

Pe Spider8, Half folosește un nod de semnal (Sig+, pin 8). Al doilea mijloc este intern. Full folosește și Sig− (pin 15). De aceea pin 15 rămâne neconectat la Half.

### 6.2. Cazul vostru: jumătate de punte închisă afară

Cele două timbre 120 Ω formează singure jumătatea de punte:

+Ex (6)
          |
       [Activ 120]
          |
        Sig+ (8)  ---- amplificator (intrare Half)
          |
       [Dummy 120]
          |
        −Ex (5)

Puntea de măsură este închisă în ștecher / pe piesă. Completarea internă (pin 3 = 120 Ω) nu participă. Amplificatorul vede un Half echilibrat (activ ≈ dummy la T° constantă, fără sarcină). De aceea Citirea pe liber este aproape zero (~0,4 µm/m după Zero), Semnal OK.

## 7. Setări în UPET AcqLab 3.3.81 (canalul documentat)

| Câmp | Valoare | Comentariu |
| --- | --- | --- |
| Punte | Half | nu Quarter, nu Full |
| Senzor / HalfConfig | Timbru activ + pas | etichetă internă: Activ + timbru pasiv (compensare T°) |
| GF | 2,12 | din fișa timbrului |
| R Ω | 120 | nu intră în formula Scale |
| Exc V | 2,5 |  |
| Rsh kΩ | 29,9 | tabel intern Spider8-30 pentru pin 120; informativ — pinul nu e cablat |
| Scale | ±1886,79 | 4000 / GF; semnul minus = Inversare polaritate |
| Unitate | µm/m |  |
| Diferență permisă % | 0,5 | relevantă la Quarter; la Half+dummy nu se mai compară cu 1893 |

Rsh 29,9 kΩ nu înseamnă „am cablat pinul 120”. Coloana se umple la Connect de pe tabela internă (120 Ω → 29,9 kΩ; 350 Ω → 87,35 kΩ; 700 Ω → 175 kΩ). Pe Half+dummy rămâne un etichet firmware, nu o confirmare de pin.

## 8. Scale Timbru = 4000 / (k · B) — R Ω nu intră

Afișajul în µm/m este:

ε [µm/m] = (citire electrică [mV/V] − tare) × Scale

Formula Timbru (AcqLab / aceeași fizică ca StrainScale.FromGaugeFactor):

Scale = 4000 / (GF · B_w)

unde B_w este factorul Wheatstone al topologiei:

| Topologie | B_w | Scale la GF = 2,12 |
| --- | --- | --- |
| Quarter (un timbru activ) | 1 | 4000/2,12 ≈ 1886,8 |
| Half activ + dummy T° | 1 | 4000/2,12 ≈ 1886,8 |
| Half Simplu (2 timbre active egale) | 2 | 2000/2,12 ≈ 943,4 |
| Half Poisson | 2(1+ν) | 2000 / (GF·(1+ν)) |
| Half încovoiere / Full | 4 | 1000/2,12 ≈ 471,7 |

R Ω nu intră în Scale. Rezistența timbrului contează la impedanța punții și la formula de șunt Rg/(Rsh·GF), nu la conversia mV/V → µm/m.

Pentru voi: Half+dummy T° este BF = 1 (un braț „de deformație”, dummy-ul doar compensează T°) → aceeași Scale ca un Quarter. De aceea vedeți ~1887, nu ~943.

Domeniul Autorange (2000 / 5000 / 10 000 / 20 000 µm/m) nu se scrie în Scale. Un Scale de tip 91885 sau 10 000 pe canal Timbru este invalid — se reaplică Timbru.

## 9. Capitolul șunt (ASS) — nucleul notei

### 9.1. Ce este un șunt, fizic

Un șunt de calibrare (shunt cal, ASS = Automatic Shunt Switch la HBM) este o rezistență cunoscută Rsh, de obicei zeci de kΩ, care se pune în paralel pe un braț al punții.

Efect:

- Brațul Rg || Rsh scade puțin față de Rg.

- Apare un ΔR cunoscut.

- Puntea se dezechilibrează cu un Δ(mV/V) cunoscut.

- Softul traduce asta în deformație echivalentă ε_așteptat.

- Comparați treapta măsurată cu ε_așteptat → channel check (lanț: cablu + amplificator + Scale).

Nu este o „greutate etalon” pe grindă. Este un semnal electric cunoscut, injectat în punte.

### 9.2. ΔR și deformația echivalentă

Pentru Rsh ≫ Rg, paralelul:

R_par = Rg · Rsh / (Rg + Rsh)

ΔR / Rg ≈ − Rg / (Rg + Rsh) ≈ − Rg / Rsh

Definiția Gauge Factor:

GF = (ΔR / R) / ε ⇒ ε = (ΔR / R) / GF

deci, în µm/m (factor 10⁶):

ε_µm/m ≈ 10⁶ × Rg / (Rsh_Ω × GF)

(semnul depinde pe care braț se pune șuntul; se lucrează în modul).

Aceasta este formula când Rsh este într-adevăr în paralel cu un braț al punții de măsură.

### 9.3. Formula quarter + completare internă în circuit

Pe Spider8, quarter-ul tipic este: un timbru extern între +Ex și Sig+, plus rezistența internă de completare (pin 3 = 120 Ω, sau 10 = 350, sau 9 = 700) între Sig+ și −Ex. Cablare 3 fire recomandată.

Șuntul intern ASS este paralel pe completarea internă. Completarea este în punte → formula de mai sus se aplică, cu B_factor = 1:

ε ≈ 10⁶ × Rg / (Rsh × GF)

Exemplu de laborator (pin 120):

- Rg = 120 Ω

- Rsh = 29,9 kΩ = 29 900 Ω (tabel HBM: 120 Ω pin 3 → 29,9 kΩ ±0,1 %)

- GF = 2,12

ε = 1e6 × 120 / (29 900 × 2,12) = 1e6 × 120 / 63 388 ≈ 1893 µm/m

HBM documentează treapta internă ca ~1 mV/V ±1 %. Verificare: 1 mV/V × Scale 1886,8 ≈ 1887 µm/m, în acord cu 1893 (diferențe de rotunjire Rsh / GF).

Bandă de acceptare (stil catman Easy): ±0,5 % … ±5 % din valoarea așteptată. Implicit AcqLab: 0,5 %.
La 1893 µm/m și 0,5 %: fereastra ≈ 1883,5 … 1902,5 µm/m.

Scale din shunt se aplică doar dacă PASS. Pe FAIL nu se „corectează” Scale-ul — se repară cablajul / pinul / Rsh.

Pin 350: Rsh ≈ 87,35 kΩ → ε ≈ 10⁶ × 350 / (87 350 × GF). Pin 700: 175 kΩ. Rsh 29,9 = pin 120; dacă ați cablat pin 350 dar Rsh e 29,9, treapta nu se potrivește (~25 % jos e un simptom clasic de pin greșit sau 2 fire pe quarter).

### 9.4. Unde stă fizic ASS pe Spider8-30

Important: șuntul intern nu este lipit pe timbrul de pe grindă. El stă în aparat, în paralel cu rezistența internă de completare (pin 3 / 10 / 9).

Consecință directă:

| Situație | ASS este în puntea de măsură? | Treaptă așteptată |
| --- | --- | --- |
| Quarter, un timbru, pin 120 (sau 350/700) cablat | DA | ~1893 (sau formula corespunzătoare) |
| Half, două timbre externe, pin 120 nefolosit | NU | nu 1893 — doar reziduu |
| Full, 4 timbre | NU (completarea internă nu e în punte) | reziduu mic |

Comanda ASS n,43 comută oricum rezistența internă. Dacă acea rezistență nu e în circuitul de măsură, vedeți un cuplaj rezidual (scurgeri, capacități, cale internă incomplet izolată), nu treapta de 1 mV/V.

Din cod (ShuntCheck remarks):

Half activ+pasiv T° (two external gauges, BF=1): Scale 4000/GF, but internal ASS sits on unused completion (pin 3/10/9). Do not wire pin 120/350/700 — shunt is NOT in the measuring bridge.

Prag intern 3.3.81: residual Half+dummy dacă |mV/V| < 0,6 (sau |ε| < 35 % din 1893) → tratat ca reziduu, nu ca treaptă quarter.

### 9.5. Când șuntul poate verifica lanțul (într-adevăr)

Condiții simultan:

- Punte Quarter în software.

- Un singur timbru extern (activ).

- Cablare 3 fire.

- Pinul de completare potrivit R: 120 Ω → pin 3; 350 → pin 10; 700 → pin 9.

- Fără al doilea timbru pe același canal.

Atunci ASS este în punte → treapta măsurată ≈ 1893 (exemplul 120 Ω / 29,9 kΩ / GF 2,12) → PASS/FAIL este semnificativ. Scale din shunt doar la PASS.

Preț: pierdeți compensarea T° cu dummy. Quarter-ul clasic nu are al doilea timbru pe martor.

### 9.6. Când șuntul nu poate fi folosit ca etalon de canal — cazul vostru

Half + activ + dummy (două timbre 120 Ω externe, același canal).

- Puntea e închisă afară.

- Pinul de completare nu e în circuit.

- ASS tot se comută pe 120 Ω intern nefolosit.

- Rezultat: reziduu, nu 1893.

Nu este FAIL de cablaj dacă firele 5 / 6 / 8 / 12 / 13 / carcasă sunt corecte (și sunt — confirmate în ștecher, Semnal OK, Citire ~0).

În 3.3.81: PASS (Half+dummy); nu Aplică Scale din shunt.

## 10. De ce nu se leagă pinul 120 „ca să meargă șuntul”

Tentația: „dacă ASS e pe pin 120, hai să-l legăm și pe el, ca să iasă 1893.”

Nu faceți asta peste o punte deja închisă cu două timbre.

Dacă puneți pinul 3 (120 Ω intern) pe nodul Sig+ (pin 8):

- brațul dummy (sau nodul greșit) devine 120 Ω || 120 Ω ≈ 60 Ω;

- brațul activ rămâne 120 Ω;

- dezechilibru uriaș (puntea nu mai e 1:1);

- se pierde compensarea T° (dummy-ul nu mai e egal cu activul);

- formula 1893 nu mai e validă (nu mai e quarter curat, nici Half+dummy);

- riscați saturarea domeniului și semnal „nu OK”.

Pinul 120 este sau completare pentru un timbru quarter, sau nefolosit. Nu este un al treilea timbru „bonus”.

## 11. Măsurarea voastră: ~301 µm/m, Δ = 84 % față de 1893

### 11.1. Conversie electrică

Scale ≈ 1886,79 µm/m per mV/V.

301,13 / 1886,79 ≈ 0,160 mV/V ≈ 0,16 mV/V.

Treapta quarter ar fi ~1 mV/V (~1893 µm/m). Ați măsurat ~16 % din acea treaptă, adică Δ ≈ 84 % dacă (greșit) comparați cu 1893.

Interpretare corectă: 0,16 mV/V este în banda reziduală documentată (câțiva zeci–sute de µm/m; pragul soft este 0,6 mV/V). Nu este cablu rupt, nu este pin 350 în loc de 120, nu este 2-wire greșit pe quarter.

### 11.2. Jurnal: ~0,45 mV/V apoi ~0,16 mV/V; 55; 847

Reziduurile variază (scurgeri pe pinul intern nefolosit, temperatura aparatului, momentul eșantionării OMB față de ASS).

| Observație | Electric (ord. mărime) | × Scale 1887 | Comentariu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesiune curentă | 0,16 mV/V | ~301 µm/m | reziduu Half+dummy |
| Jurnal anterior | ~0,45 mV/V | ~849 µm/m | tot reziduu (< 0,6 mV/V); ~847 din bug-uri vechi e aceeași ordine |
| Afișaj vechi 55 | conversie greșită | — | bug de unitate / Scale, nu fizica punții |
| Quarter adevărat | ~1 mV/V | ~1893 µm/m | nu e cazul vostru |

301 este ordinul de mărime așteptat pentru două timbre Half cu ASS în afara punții, nu un verdict de cablaj.

### 11.3. Ce arăta ecranul înainte de 3.3.81 (FAIL greșit)

Log tipic (comparație incorectă quarter vs Half+dummy):

Shunt CH1: 301 µm/m (așteptat 1893 ±0.5%) FAIL — cablaj / Rsh / punte (Δ=84.1%)
Timbru Half+dummy T° GF=2.12 R=120 Rsh=29.9 kΩ
Sugestie: Δ=84.1% față de așteptat. Treapta e sub așteptat (~25% jos e tipic pin 350 sau 2 fire).

Sugestia „pin 120 vs 350 / 3 fire” este corectă pentru Quarter. Aplicată pe Half+dummy induce în eroare: cablajul vostru nu trebuie să aibă pin 120.

În 3.3.81 același 301 µm/m trebuie să arate:

Shunt CH1: 301 µm/m — PASS (Half+dummy) — shunt intern NU e în punte
(2 timbre externe; pin 120 nefolosit). Verificare: apăsare pe activ.
Nu e FAIL de cablaj 1893.

FAIL 301 vs 1893 a fost o comparație greșită de software, nu un conector greșit.

## 12. Șuntul „aproximativ” dacă lucrați cu două timbre

Întrebarea de laborator: ce treaptă să aștept dacă dau șuntul cu 2 timbre?

Răspuns scurt: nu 1893 și nu 2×1893. ASS rămâne pe completarea internă nefolosită. Treapta este un reziduu, util doar ca autotest („ASS s-a comutat, canalul e viu”), nu ca etalon Catman.

### 12.1. Activ + dummy (pasiv T°) — setup-ul vostru

| ASS în punte | Nu |
| --- | --- |
| Pas tipic | câteva sute µm/m — exemplu ~301 µm/m ≈ 0,16 mV/V la Scale ~1887 |
| AcqLab 3.3.81 | PASS (Half+dummy) |
| Scale din shunt | Nu |
| Verificare reală | apăsare pe activ; dummy stă; Citirea se mișcă |

### 12.2. Două timbre active (ambele pe piesă — Poisson sau încovoiere)

Electrically același fapt privind ASS: completarea internă tot nu e în punte.

| Pas așteptat de șunt intern | aceeași ordine (sute µm/m / ~0,1–0,5 mV/V), nu 2×1893 |
| --- | --- |
| Nu este | verificare Catman de quarter |
| Magnitudinea | poate varia cu scurgerile pe pinul nefolosit; nu e valoare de calibrare |
| Scale | pe Poisson / încovoiere B_w ≠ 1 (2000/GF sau 1000/GF) — altă conversie µm/m, aceeași fizică „ASS off-bridge” |

Nu tratați reziduul ca pe o treaptă de 1 mV/V „împărțită la 2”. Nu e.

## 13. Tabel de comparație — topologii vs șunt intern

| Topologie | Pin 120 (sau 350/700) | ASS în punte? | Pas așteptat | Rol Shunt în AcqLab 3.3.81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quarter + pin 120 | DA | DA | ~1893 µm/m (Rg=120, Rsh=29,9 kΩ, GF=2,12) | Check ±0,5–5 %; Scale dacă PASS |
| Half activ+dummy | NU | NU | rest ~301 µm/m (ex. laborator) | PASS (Half+dummy); NU Scale |
| 2 timbre active (half) | NU | NU | rest similar, nu 1893 | la fel: autotest, nu etalon |
| Full 4 timbre | NU | NU | rest mic | nu e check pe cele 4 timbre |

## 14. Procedură recomandată — laboratorul vostru

Păstrați Half + dummy, fără pin 120. Șuntul rămâne autotest, nu calibrare.

### 14.1. Înainte de măsurătoare

- Verificare vizuală ștecher: 6–8 activ, 8–5 dummy, jumpere 6–13 și 5–12, scut pe carcasă. Fără 15, fără 3/9/10.

- Dummy pe placă martor, activ pe grindă, fără sarcină.

- Soft: Punte Half, senzor Timbru activ + pas, GF 2,12, R 120, Exc 2,5 V. Aplică pe canal.

- Scale ≈ ±1886,8 (4000/GF). Dacă e 91885 / 10 000 / 1 → re-Aplică Timbru. Semnul minus e OK dacă ați inversat polaritatea.

- Connect (HBM USB) → Start (nu Stop; Rec e alt buton) → așteptați Citirea live.

- Zero CH (F9) pe liber.

- Verificare mecanică: apăsare ușoară pe timbrul activ → Citirea trebuie să se miște. Apăsare pe dummy → aproape nimic (doar T° / paraziți).

- Shunt CH (opțional): așteptați PASS (Half+dummy) la ~sute µm/m. Nu Aplică Scale din shunt. Dacă încă vedeți FAIL 301 vs 1893, versiunea nu e 3.3.81 sau puntea e setată Quarter din greșeală.

### 14.2. Ce nu faceți

- Nu „reparați” 301 legând pinul 120.

- Nu comparați 301 cu 1893 ca pe un cablu rupt.

- Nu aplicați Scale din shunt pe Half+dummy.

- Nu folosiți cablu VGA / pinout HD15.

- Nu puneți dummy-ul pe zona solicitată.

- Nu confundați Rsh 29,9 kΩ din coloană cu „pin 120 cablat”.

### 14.3. Dacă treceți temporar pe Quarter (un timbru)

Atunci da: 3 fire, pin 3 (120), fără dummy pe același canal, Rsh 29,9, așteptați ~1893 ±0,5–5 %, Scale din shunt doar la PASS. Compensarea T° cu dummy se pierde. Reveniți la Half+dummy pentru încercarea de grindă.

## 15. Checklist rapid (o pagină)

- DA-15, nu HD15 VGA; pin 1 = dreapta rândului lung (față soclu)

- Activ grindă: pini 6 și 8

- Dummy placă: pini 8 și 5

- Jumpere Sense 6–13, 5–12

- Scut pe carcasă, nu pin 4

- Fără pin 15, fără 3 / 9 / 10

- Soft: Half + Timbru activ+pas, GF 2,12, R 120, Exc 2,5 V, Scale ~1887

- Rsh 29,9 = tabel intern, nu dovada pinului 120

- Start live, Semnal OK, Citire ~0 pe liber, Zero CH

- Apăsare pe activ = Citirea se mișcă

- Shunt: PASS (Half+dummy) la ~301 µm/m; nu Scale din shunt

- FAIL 301 vs 1893 = comparație quarter greșită (pre-3.3.81), nu cablaj

## 16. Referințe (proiect și HBM)

| Sursă | Ce confirmă |
| --- | --- |
| HBM b0405 / conector DA-15 | Pin 5 −Ex, 6 +Ex, 8 Sig+, 15 Sig−, 3/10/9 completare, 12/13 Sense, scut = housing |
| HBM ASS.htm | ASS n,43 on / ASS n,42 off; n = index 0-based ca ACT/ASA; ~1 mV/V ±1 % pe completare |
| Spider8InternalShunt.cs | 120 Ω → 29,9 kΩ; 350 → 87,35 kΩ; 700 → 175 kΩ |
| ShuntCheck.cs | formulă ε; bandă 0,5–5 %; PASS (Half+dummy); prag 0,6 mV/V; test 301 µm/m |
| StrainScale.cs | Scale = 4000/(GF·B); Half+dummy BF=1 |
| CalibrationWizard.cs / WiringDiagrams | text cablare Half+dummy; „nu pin 120”; ASCII Gactiv/Gpasiv |
| LabAdvisor.cs | regulă shunt-half-dummy; Quarter rămâne pe Rsh ±0,5–5 % |
| catman Easy A05566 §4.20 | diferență permisă tipică 0,5 % (min 0,5, max 5) |

## Anexă A — Hartă pini DA-15 (tabel de banc)

Față soclu aparat, pin 1 dreapta sus. Marcați cu pix pe o copie printată.

| Pin | Rând | Funcție | Voastră (CH1 Half+dummy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lung, dreapta | — | liber |
| 2 | lung | — | liber |
| 3 | lung | Completare 120 Ω | liber |
| 4 | lung | nu scut | liber (nu ecran) |
| 5 | lung | −Ex | dummy |
| 6 | lung | +Ex | activ |
| 7 | lung | — | liber |
| 8 | lung, stânga | Sig+ | nod comun |
| 9 | scurt | Completare 700 Ω | liber |
| 10 | scurt | Completare 350 Ω | liber |
| 11 | scurt | — | liber |
| 12 | scurt | Sense − | jumper la 5 |
| 13 | scurt | Sense + | jumper la 6 |
| 14 | scurt | — | liber |
| 15 | scurt, stânga | Sig− (Full) | liber |
| Housing | — | Scut | ecran |

## Anexă B — Calcule numerice (sesiunea documentată)

Scale

4000 / 2,12 = 1886,79245283… (afișaj 1886,7924528301885)

Șunt quarter (referință, NU se aplică la voi ca etalon)

1e6 × 120 / (29 900 × 2,12) = 120 000 000 / 63 388 ≈ 1893,1 µm/m

Reziduu măsurat

301,13 / 1886,79245 ≈ 0,1596 mV/V ≈ 0,16 mV/V

Δ față de 1893 (comparație nevalidă): |301 − 1893| / 1893 ≈ 84,1 %

Prag residual 3.3.81: |0,16| < 0,6 mV/V → PASS (Half+dummy)

## Anexă C — Mesaje AcqLab 3.3.81 (Half+dummy)

| Situație | Verdict |
| --- | --- |
| Residual ~301 µm/m / 0,16 mV/V | PASS (Half+dummy) + text „shunt intern NU e în punte…” |
| Residual mai mare, dar nu gunoi | Info (Half+dummy) — SKIP verificare quarter |
| Citire absurdă (> 1e5 µm/m) | FAIL cablaj (gunoi, nu 1893) |
| Punte setată Quarter din greșeală, același 301 | FAIL 301 vs 1893 — verificați tipul de punte, nu ștecherul |
| Simulator | simulator — nu e shunt real (fără PASS vs Rsh) |

Universitatea din Petroșani · UPET AcqLab 3.3.81 · HBM Spider8-30 / USBHBM2186
Autor soft: drd. ing. Iucal Ilie · Expert rapoarte: Șef lucr. dr. ing. Vîlceanu Florin
Document v1.0 — 2 septembrie 2026 — notă de laborator internă