# UPET AcqLab — Documentație de cablare senzori

Universitatea din Petroșani · Laborator achiziție date
Aparat: HBM Spider8 · Software: UPET AcqLab
Senzori acoperiți: U2B 5kN (și familia U2B) · P15RVA/1/200B
Data: 06.08.2026 · Versiune document: 1.0

Scopul documentului: conectarea corectă a firelor senzorului pe conectorul DB15 (Sub-D 15 pini) al canalului Spider8, plus schema pe senzor (culoare fir / rolă electrică). Numerotarea pinilor DB15 este pe fața mufei pe cablu (ștecher), vedere dinspre pini (șirul 1–8 sus, 9–15 jos).

## 1. Conector Spider8 — DB15 pe canal (punte / carrier-frequency)

Pe canalele Spider8 cu modul carrier-frequency (CH0–CH3 de bază, opțional CH4–CH7 cu SR55/SR30), senzorii pasivi (celule de forță tip U2B) se leagă pe mufa DB15.

| Pin DB15 | Semnal Spider8 (HBM) | Rol |
| --- | --- | --- |
| 5 | Bridge excitation (−) / UB− | Excitație punte negativă |
| 6 | Bridge excitation (+) / UB+ | Excitație punte pozitivă |
| 8 | Measurement signal (+) / UA+ | Semnal măsură pozitiv |
| 15 | Measurement signal (−) / UA− | Semnal măsură negativ |
| 13 | Sensor circuit / Sense (+) | Sense pozitiv (6 fire) |
| 12 | Sensor circuit / Sense (−) | Sense negativ (6 fire) |
| Carcasă / ecran | Shield | Blindaj cablu → carcasa conectorului |

Sursă pinout: manual HBM Spider8 (Fig. D1 / D2, cablu KAB133A): pin 5=Exc−, 6=Exc+, 8=Sig+, 15=Sig−, 13=Sense+, 12=Sense−.

4 fire vs 6 fire: dacă senzorul are doar 4 fire (fără Sense), legați Sense+ la Exc+ (pin 13↔6) și Sense− la Exc− (pin 12↔5) în conector. Preferabil: cablu 6 fire pe toată lungimea.

## 2. HBM U2B 5kN (celulă de forță) — fire pe senzor → DB15

Senzorul folosit în laborator: U2B 5kN (cod Easy 1-U2B/5KN / FOR-U2B-5KN).
Tip: Full bridge 350 Ω, 6 fire, 2 mV/V @ Fnom · Cap. ±5000 N · Excitație Spider8 tipic 2,5 V.

### 2.1 Culori cablu U2B (fără amplificator integrat)

| Culoare fir (HBM) | Semnal pe senzor | Pin DB15 Spider8 | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| Alb (WH) | Measurement signal (+) UA+ | 8 | Semnal + |
| Roșu (RD) | Measurement signal (−) UA− | 15 | Semnal − |
| Albastru (BU) | Bridge excitation (+) UB+ | 6 | Excitație + |
| Negru (BK) | Bridge excitation (−) UB− | 5 | Excitație − (TEDS pe unele variante) |
| Verde (GN) | Sense lead (+) | 13 | Sense + |
| Gri (GY) | Sense lead (−) | 12 | Sense − (TEDS pe unele variante) |
| Blindaj (shield) | Carcasă senzor | Carcasă DB15 | Nu lăsați flotant |

Tabel rapid de lipit / sertizat pe DB15 (U2B → Spider8):
Alb→8 · Roșu→15 · Albastru→6 · Negru→5 · Verde→13 · Gri→12 · Blindaj→carcasă

### 2.2 Setare în UPET AcqLab (U2B 5kN)

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Bibliotecă senzor | U2B 5kN |
| Canal tipic laborator | CH2 (HW index 2) |
| Punte / Bridge | Full |
| Scale | 2500 (2 mV/V → 5000 N) |
| Capacity | 5000 N |
| Filtru / Rate Easy | BE 5 Hz / 50 Hz |
| R-Shunt | 100 kΩ |
| După cablare | Apply senzor → Zero CH pe liber |

Polaritate: cu cablarea HBM standard, pe U2B semnalul pe amplificator e pozitiv la compresie. Dacă pe ecran semnul e invers, în UPET: click dreapta canal → Inversare polaritate (Scale × −1), apoi Zero.

### 2.3 Aceeași cablare pentru toată familia U2B folosită în bibliotecă

Aceeași mapare de fire / pin DB15 se aplică și la: U2B 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 kN (doar Capacity / Scale diferă în soft).

## 3. HBM P15RVA/1/200B (presiune 0…200 bar, ieșire 0…10 V)

Senzor activ (transmițător): necesită alimentare proprie 18…30 V DC. Ieșire: 0…10 V → pe Spider8 se configurează DcVoltage, Scale tipic 20 bar/V.

### 3.1 Conector pe senzor — DIN 43650 (P15RVA1, 0…10 V)

| Pin pe stecker DIN | Semnal P15 | Cablu laborator |
| --- | --- | --- |
| 1 | +UB (alimentare +) | la sursă 18…30 V DC (+) |
| 2 | 0 V (masă alimentare) | la sursă 0 V / GND |
| 3 | +Uout (semnal 0…10 V) | la intrarea + a canalului Spider8 |
| Carcasă / ecran | Blindaj | legat la masă / carcasă conector |

Atenție HBM: P15 are protecție la inversarea alimentării pe pinii de supply. Dacă aplicați alimentarea greșit pe pinul de ieșire (3), puteți distruge electronica.

### 3.2 Unde se leagă semnalul pe Spider8

P15 nu se cuplează ca punte Full pe Exc+/Sig. Este sursă de tensiune DC.

| Tip canal Spider8 | Conector | Legătură P15 |
| --- | --- | --- |
| Modul DC SR01 (recomandat pentru senzori activi) | bloc 5 pini (SUBCON) | +Uout → terminalul de intrare + (Ue+); 0V → masă potențial-segregată (−) |
| Canal carrier-frequency DB15 (intrare 10 V pe canal) | DB15 | +Uout → pin 7 (+); 0V → pin 4 (Zero / ground). Pin 14 apare în schema HBM ca legătură de masă asociată intrării 10 V. |

Alimentarea P15 (18…30 V) vine de la o sursă externă, nu din Excitația Spider8 (2,5 V). Masa semnalului (0 V) și masa sursei trebuie legate corect (comună de măsură), fără bucle de masă.

### 3.3 Setare în UPET AcqLab (P15)

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Bibliotecă senzor | HBM P15RVA/1/200B |
| Bridge / tip | DcVoltage (nu Full) |
| Scale | 20 (bar/V) → 0…10 V = 0…200 bar |
| Excitație | 0 V pe canal (senzor alimentat extern) |
| După Apply | Stop → Start (F5); Zero la aer (~0 bar) |
| Cadran | opțional „Presiune → kg” (A piston 201,06 cm²) |

## 4. Rezumat pe canal (laborator UPET)

| Senzor | Canal tipic | Conector | Tip semnal | Unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U2B 5kN | CH2 | DB15 (6 fire) | Full bridge mV/V | N |
| P15RVA/1/200B | CH1 (sau CH dedicat DC) | DB15 pin 7/4 (sau SR01 5 pini) + alimentare DIN | 0…10 V | bar |

## 5. Verificare după cablare

- Închideți alimentarea Spider8 înainte de lipire / montare DB15.

- Verificați continuitatea pin cu pin (multimetru).

- Pornește Spider8 → UPET AcqLab → Connect (HBM USB) → Apply senzor pe canalul corect.

- U2B: pe liber ≈ 0 N după Zero; la încărcare crește în N.

- P15: la aer ≈ 0 bar; la presiune crește; Exc pe canal rămâne 0.

- Un singur client pe USBHBM (închideți catman Easy).

## 6. Surse tehnice

- HBM Spider8 Operating Manual — Connecting transducers / Fig. D1–D2 (DB15, KAB133A)

- HBM U2B Data sheet B00482 / Mounting Instructions — color coding 6-wire

- HBM P15 Montageanleitung — P15RVA1 ieșire 0…10 V, DIN 43650

- UPET AcqLab — bibliotecă senzori vendor\sensors.json

Document generat pentru laboratorul UPET AcqLab. Verificați întotdeauna eticheta / fișa senzorului fizic dacă există variante de cablu (M12, TEDS, amplificator integrat).